Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на экспериментальный образец компьютеризированного оптико-электронного прибора для оценки физиологического состояния  растений в условиях in vitro.

- Назначение оборудования

Оптический прибор для оценки функционального состояния растений in vitro без нарушения стерильности (далее – прибор) предназначен для количественной оценки функционального состояния фотосинтезирующих тканей растений in vitro по параметрам медленной индукции флуоресценции хлорофилла.

2. Основные операции, выполняемые прибором

Прибор должен выполнять следующие операции:

- расположение колб в зоне  измерений;

- обеспечение фоновой засветки внутри зоны расположения объекта не более 5 лк;

- регулировка высоты и удаленности расположения объектов измерения относительно фотоприемного устройства, регистрирующего флуоресцентный сигнал;

- регулировка расположения излучателей, инициирующих флуоресценцию относительно объекта измерения;

- управляемое оператором включение-отключение возбуждающего флуоресценцию излучения;

- регулировка потока флуоресцентного сигнала, например, посредством регулируемой диафрагмы;

- непрерывный контроль оптических параметров объекта в течение заданного времени  засветки в реальном режиме времени со скоростью не менее 1-го отсчета  в секунду;

- расчет всех параметров тушения флуоресценции в режиме  реального времени;

- первичная статистическая обработка данных с расчетом среднего значения, среднеквадратической ошибки и вариабельности выдачей результата непосредственно  в процессе измерений;

- сохранение данных измерений в графическом и числовом формате, совместимых с типовой табличной программой (например, Excel);

- обмен данными с компьютером по порту USB.

- Условия работы прибора

3.1. Прибор эксплуатируется в закрытом помещении, соответствующим общим строительным и технологическим нормам. Характеристика окружающей среды: относительная влажность воздуха  не более 95 %, температура воздуха не более 35оС и не менее 0 оС, запыленность не более 2 мг/м3.

3.2. Наличие и концентрация агрессивных веществ в исследуемых объектах, мг/дм3: аммиака не более 0,01, углекислого газа не более 4,5, сероводорода не более 0,01.

3.3. Периодичность работы – одно или двухсменная ежедневная работа в течение года.

3.4. Питание прибора осуществляется  от USB-порта компьютера или от сетевого адаптера, имеющего на выходе напряжение 5 В ± 0,1 В.

3.5. Прибор должен иметь защиту от перегрузки и короткого замыкания.

- Требования к техническим характеристикам прибора

4.1. Прибор должен обеспечивать два режима измерения: оценка параметров МИФХ и оценка устойчивости к фотоингибированию.

4.2. Параметры засветки  фотометрируемого участка и требования к излучателю:

- длина волны -  450-470 нм;

- ширина спектра излучателя на уровне 0,5 – не более 20  нм;

- интенсивность – в диапазоне от 80 до 240 Вт/м2;

- объем актуальной зоны измерения – не менее 20х20х10 мм;

- длительность засветки и темновых пауз -  регулируемая в пределах от 5 секунд до 3600 секунд;

- цикличность засветки – одно-кратная или двух-кратная;

- нестабильность интенсивности зондирующего луча –  не боле 3 %  в течение 10 часов непрерывной работы;

- тип источника – полупроводниковый компактный лазер или единичный мощный светодиод или светодиодная матрица.

4.3. Нестабильность показаний датчика, измеряющего параметры  светорассеяния объекта – не более 3 % в течение 10 часов непрерывной работы.

4.4. Расход электроэнергии – не более 25 Вт/час.

4.6. Уровень механизации и автоматизации – не менее 95 %.

4.7. Количество обслуживающего персонала – 1 человек,  в том числе занятых в основном производстве – 1 чел.

4.8. Количество одновременно выполняемых операций – не менее 5 (засветка объекта,  регистрация флуоресцентного сигнала, оцифровка сигнала, передача данных в компьютер, расчет параметров МИФХ, предварительная статистическая обработка данных).

5.   Требования к конструкции прибора

5.1. Тип прибора – стационарный.

5.2. Прибор должен включать следующие элементы:

- систему-модуль  засветки и  измерения  параметров  светорассеяния объекта;

- устройство внешнего управления включением-отключением в процессе циклической засветки;

- персональный компьютер;

- пакет специализированного программного обеспечения.

  - Конструкция прибора должна обеспечивать возможность установки и измерения растений in vitro в культуральных сосудах следующих  размеров: диаметр у основания -  до 95 мм, высота – до 145 мм.

  - В качестве датчика для первичного преобразования изображения  должен использоваться матричный фотоприемник с разрешением не менее 340х260 пикселей; энергопитание и обмен данными обеспечивается по USb-порту компьютера.

  - Масса прибора (без компьютера) -  не более 5 кг.

5.6. Габаритные размеры прибора (без компьютера) - не более 200х250х250 мм

5.7. Конструкция прибора должна допускать применение сменных модулей с фотоприемниками и системами диафрагмирования флуоресцентного потока.

5.8. Прибор по устойчивости к механическим воздействиям должно иметь обыкновенное исполнение согласно ГОСТ 12997-76.

5.9. Устройство по устойчивости к воздействию окружающей среды должно иметь обыкновенное исполнение согласно ГОСТ 12997-76.

- Перечень  измеряемых  и расчетных параметров светорассеяния

6.1. Прибор должен обеспечивать программное  осуществление следующих операций через подачу соответствующих команд и настроек в меню управляющей программы или органами управления на приборе:

- визуализировать прием оптического сигнала регистратором;

- управлять настройками регистратора, в том числе: усилением, цветовым балансом, экспозицией и т.п.;

- управлять потоком принимаемого флуоресцентного сигнала , как минимум в 2 уровнях интенсивности;

- регистрировать кривую медленной индукции флуоресценции хлорофилла и представлять ее в виде графика и таблицы в режиме реального времени;

- автоматически обнаруживать максимальный уровень флуоресценции Fm;

- проводить оцифровку фонового уровня показаний регистратора и его автоматическое вычитание из измеряемых показаний флуоресценции;

- осуществлять задание длительности  измерений любое в диапазоне от 1 секунды до нескольких десятков минут с дискретой в 1 секунду;

- проводить оцифровку  текущего уровня флуоресценции F(t) со скоростью не менее 1 отсчета в секунду, запись данных в таблицу;

- регистрировать стационарный уровень флуоресценции FT, запись данных в таблицу;

- проводить расчет  отношений  Fm/F(t),  Fm/FT,  (Fm - FT)/FT, скорости тушения  флуоресценции за фиксированное время после выхода на максимальный уровень – 10, 20 и 30 с

- осуществлять экстраполяцию стационарного уровня флуоресценции FN по показаниям, снятым в течение 10-15 секунд засветки по логарифмическому закону на заданное виртуальное время;

- проводить расчет  отношений    Fm/FN,  (Fm – FN)/FN;

- осуществлять двухкратную циклическую засветку  с  плавной или дискретной регулируемой длительностью темновой паузы в диапазоне от 30 до 300 секунд. Допускается фиксированная длительность темновой паузы между засветками в районе 1 минуты с нестабильностью отработки не более 5 %

- записывать все данные и результаты их статистической обработки в таблицу, совместимой с программой Excel;

- автоматически сохранение всех протоколов, табличных и графических данных по окончании цикла измерений.

- Показатели надежности

7.1. Наработка на отказ системы зондирования объекта – не менее 350 ч, системы фиксации объекта – 1000 ч, системы измерения – не  менее 350 ч.

7.2. Срок службы до списания  – 5 лет при годовой загрузке 1200 ч.

7.3. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания – не более 0,2 чел-ч/ч.

7.4. Удельная суммарная оперативная трудоемкость неплановых текущих ремонтов  – не более 0,04 чел-ч/ч.

7.5. Удельная суммарная оперативная трудоемкость плановых текущих ремонтов – не более 0,1 чел-ч/ч.

- Показатели эксплуатационной технологичности

8.1. Конструкция прибора должна обеспечивать свободный доступ ко всем узлам и деталям для их очистки, регулировки, ремонта или замены.

8.2. Должно быть предусмотрено автоматическое отключение процесса измерений в случае избыточного или недостаточного уровня сигнала

8.3. Средняя оперативная трудоемкость основной сборки прибора – не более 1 чел-ч.

8.4. Средняя оперативная трудоемкость досборки прибора  при переносе на новое место работы – не более 0,5 чел-ч.

8.5. Средняя оперативная продолжительность перевода из рабочего в транспортное положение – не более 30 минут.

8.6. Суммарная оперативная трудоемкость при постановке на хранение, снятии и хранении изделия (при заданных условиях) – не более 1 чел-с.

- Показатели безопасности

Конструкция прибора должна отвечать требованиям Гостов и международных стандартов, предъявляемых к исследовательскому оборудованию, содержащему источники  оптического излучения: ГОСТ РМЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий».

- Дополнительные требования к компьютерной программе

сбора и обработки данных

10.1. Программа должны представляться на отдельном флеш-носителе и инсталлироваться со всеми версиями Windows, начиная с W’7.

10.2. Программа должна осуществлять съем, запись и обработку данных анализатора в  формате, совместимой с программой Excel для последующей дополнительной статистической обработки и анализа данных.

10.3. Должна быть предусмотрена гибкая система настроек для оптимизации алгоритмов обработки данных для каждого конкретного объекта и схемы измерений  а также для оптимизации работы видеосенсора.

11. Экономические требования

11.1. Лимитная цена прибора в ценах 2017 г. – 120 тыс. рублей

11.2. Годовой экономический эффект от внедрения нового прибора – не менее 50 тыс. рублей.

Приложение 2

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ